浙江康复医院儿童康复设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJXL-ZK-202506

采购计划文号：[2025]59972号

浙江康复医院

浙江信镧建设工程咨询有限公司

二〇二五年十月

电子招投标的说明

1、电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

2、投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

3、招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

4、投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

5、采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

6、对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

7、不提供招标文件纸质版；

8、投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件；

9、投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

10、具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	31

第四部分 评标办法	93

第五部分 拟签订的合同文本	100

第六部分 应提交的有关格式范例	107

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江康复医院儿童康复设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年11月10日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-ZK-202506

项目名称：浙江康复医院儿童康复设备采购项目

预算金额（元）：4869270

最高限价（元）：4869270

采购需求：

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江康复医院儿童康复设备采购项目 | 1项 | 4869270 | 浙江康复医院儿童康复设备采购，详见招标文件第三部分采购需求。 |  |

合同履约期限：详见采购文件要求

本项目接受联合体投标：是；☐否。

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至提交投标文件截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年11月10日09:00 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年11月10日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，具体详见招标文件。

（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江康复医院

地    址：浙江省杭州市上城区观音塘路103号

传    真： /

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0571-86439831

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86439830

2.采购代理机构信息

名    称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

地    址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2-1107室

传    真：0571-85024997

项目联系人（询问）：曹威、刘泽、赵锋

项目联系方式（询问）：0571-87967630

质疑联系人：葛梅兰

质疑联系方式：0571-87967630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类 |
| 2 | 核心产品 | 磁刺激仪 ；多家投标人提供相同品牌产品的认定详见第四部分评标办法。 |
| 3 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 序号; 采购标的; 所属行业. 1; 韦氏幼儿、儿童智力量表软件及工具箱; 软件和信息技术服务业. 2; PEP-3 自闭症评估工具箱; 软件和信息技术服务业. 3; ADOS评估工具箱; 软件和信息技术服务业. 4; ADI-R孤独症诊断访谈量表; 工业. 5; st训练套组; 工业. 6; 卡片绘本图书套组; 工业. 7; 儿童桌椅; 工业. 8; - 孤独症评估与康复系统; 软件和信息技术服务业. 9; 大龄ASD评估与训练系统; 软件和信息技术服务业. 10; 音乐治疗仪; 工业. 11; 脑电生物反馈治疗仪; 工业. 12; - 磁刺激仪; 工业. 13; 多功能训练室; 工业. 14; 感统训练室; 工业. 15; AR情景蹦床; 工业. 16; 感觉统合AI数字化系统; 软件和信息技术服务业. 17; AI沉浸式情景互动室; 工业. 18; 助行器; 工业. 19; 减重步行训练台; 工业. 20; 儿童电动直立床; 工业. 21; 医用体位垫; 工业. 22; 阶梯; 工业. 23; 儿童绑带沙袋; 工业. 24; 站立架; 工业. 25; 训练套圈; 工业. 26; 巴氏球; 工业. 27; 按摩大龙球; 工业. 28; 花生球; 工业. 29; 羊角球; 工业. 30; 智能导诊机器人; 工业. 31; 交互智能平板; 工业. 32; 言语语言评估与康复训练系统; 软件和信息技术服务业. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定： 工业行业中小企业划分标准：从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 软件和信息技术服务业，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 5 | 是否允许转包与分包 | 转包：本项目不允许转包 分包：þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人拟将本项目非主体、非关键性的工作进行分包的，应在投标文件中提供分包意向协议。（依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。） ☐ B不同意分包。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织。 ## ☐C不统一组织。 |
| 7 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供。 |
| 8 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 9 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含产品、材料、包装、运输、安装调试、税费等）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。除招标文件有特别规定，投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼1107室（浙江信镧建设工程咨询有限公司）；备份投标文件签收人员联系电话：徐小玲0571-87967630。（特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。）采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 |
|  |  | 以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 15 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费为： （1）采购代理服务收费采用差额定率累进计费方式，以中标总额为计算基数。 （2）各区段具体收费标准如下： 成交金额 费率 100万元以下 1.2% 100-500万元 0.88% 备注：（1）本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。（2）由中标人在结果公告发布之日起5个工作日内，向采购代理机构一次性交纳采购代理服务费。（3）中标人逾期支付采购代理服务费，须承担采购代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行杭州华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
| 16 | 其他注意事项 | 在评审过程中，投标人无法通过政采云系统提交澄清等材料的，可在各环节规定时间内按要求将相关材料发送至以下邮箱：ZJXL87967630@126.com |
|  |  | 两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江信镧建设工程咨询有限公司。 |

## 一、总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★” 指重要指标，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### 3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（节能产品品目清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，根据财库〔2020〕46号的相关规定，对符合本办法规定的小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已预留份额专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 4.询问、质疑、投诉

#### 4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

#### 4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

#### 4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时， 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

#### 4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

4.4.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.4.7投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

### 7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 11.投标文件的组成

#### 11.1资格文件

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（若本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有要求)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有要求)。

#### 11.2 商务技术文件

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书（适用于非法定代表人（单位负责人或者自然人）参加投标并签署投标文件）或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（适用于法定代表人（单位负责人或者自然人）本人参加投标并签署投标文件）；

11.1.3联合协议（如有）；

11.2.4分包意向协议（如有)；

11.2.5中小企业声明函（如有）

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务偏离表；

11.2.9技术偏离表；

11.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.11采购代理服务费支付承诺书。（本项不作为无效标评审内容）

#### 11.3报价文件

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

### 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分评标办法中四、评标中的其他事项4.2规定的情形之一的，投标无效。

### 17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

### 20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止日当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.5行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

### 22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

### 23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台编制发布采购结果公告，并通过电子交易平台向中标人发出中标通知书。

23.2公告期限为1个工作日。

23.3 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5供应商放弃成交的，须赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额1.5%（多余上缴国库）。

### 26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

### 29.验收

29.1采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体 情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

29.2验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

一、项目简介

浙江康复医院（浙江民政康复指导中心）是浙江省民政厅直属的一所集康复、医疗、特殊教育、培训、科研、康养服务于一体的二类公益事业单位和公立非营利性医疗机构。医院主要承担为孤残儿童、残疾儿童、残疾军人等优抚对象提供医疗、康复服务；为残疾儿童、孤残儿童提供特殊教育服务；为社会福利机构的康复医疗、康养工作、特殊教育提供技术指导和业务培训服务。浙江康复医院（城西院区）内设儿童康复中心，依托专业医护团队、过硬的医疗技术及丰富的儿童康复及特殊教育经验，为入院的患儿提供全方位、个性化的医疗康复服务和教育干预指导。其中儿童康复中心主要服务各类残疾儿童：包括脑性瘫痪（脑瘫）、智力障碍（弱智）、肢体残疾、孤独症谱系障碍、言语障碍和听力语言障碍（聋儿语训）、多动症的儿童。分别设有孤独症训练中心、团体训练专区、个训区、PT/感统训练区、理疗区，以充分满足儿童康复及特殊教育业务开展需求。

为确保本项目所建设的功能教室能够真正契合儿童康复理念与业务开展实践需求，实现功能、技术与美学的深度融合，要求投标方在方案中提供三个典型教室（AI沉浸式情景互动室、多功能训练室、感统训练室）的整体布置效果图及详细设计方案。此项要求并非仅限于视觉效果呈现，更是评估投标方综合能力与项目理解深度的重要依据。具体阐述如下：

1、文字和设备清单难以准确传递空间氛围、布局逻辑。效果图是最高效的沟通工具，能在项目实施前直观预见最终成果，确保双方对建设目标的理解高度一致，避免建成后与预期不符的重大风险。

2、设计方案综合体现投标方将设备技术与康复业务、特殊教育、特殊儿童属性进行系统性整合的能力。

本次采购内容为浙江康复医院（城西院区）新设儿童康复中心所需设施设备，相关设备须满足儿童的康复及特殊教育服务的使用需求。

二、采购清单

| 序号 | 内容 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韦氏幼儿、儿童智力量表软件及工具箱 | 1套 |  |
| 2 | PEP-3 自闭症评估工具箱 | 1套 |  |
| 3 | ADOS评估工具箱 | 1套 |  |
| 4 | ADI-R孤独症诊断访谈量表 | 1套 |  |
| 5 | st训练套组 | 5套 |  |
| 6 | 卡片绘本图书套组 | 5套 |  |
| 7 | 儿童桌椅 | 25套 |  |
| 8 | - 孤独症评估与康复系统 | 1套 |  |
| 9 | 大龄ASD评估与训练系统 | 1套 |  |
| 10 | 音乐治疗仪 | 1套 |  |
| 11 | 脑电生物反馈治疗仪 | 1套 |  |
| 12 | - 磁刺激仪 | 1套 |  |
| 13 | 多功能训练室 | 1套 |  |
| 14 | 感统训练室 | 1套 |  |
| 15 | AR情景蹦床 | 1套 |  |
| 16 | 感觉统合AI数字化系统 | 1套 |  |
| 17 | AI沉浸式情景互动室 | 1套 |  |
| 18 | 助行器 | 1台 |  |
| 19 | 减重步行训练台 | 1台 |  |
| 20 | 儿童电动直立床 | 1台 |  |
| 21 | 医用体位垫 | 1套 |  |
| 22 | 阶梯 | 1套 |  |
| 23 | 儿童绑带沙袋 | 1套 |  |
| 24 | 站立架 | 1套 |  |
| 25 | 训练套圈 | 1套 |  |
| 26 | 巴氏球 | 5个 |  |
| 27 | 按摩大龙球 | 1个 |  |
| 28 | 花生球 | 1个 |  |
| 29 | 羊角球 | 1个 |  |
| 30 | 智能导诊机器人 | 1台 |  |
| 31 | 交互智能平板 | 10台 |  |
| 32 | 言语语言评估与康复训练系统 | 1套 |  |

三、技术要求

| 序号 | 内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韦氏幼儿、儿童智力量表软件及工具箱 | - 一、韦氏幼儿智力量表 - 工具箱内配置清单：指导手册1本、测试题本 1～3册5本、记分册（年龄 2:6～3:11）300本、记分册（年龄 4:0～6:11）300本、答题册(1～3)5本、找虫记分键3张、划消记分键1张、动物译码记分键1张、动物家园草地布局图3张、动物家园卡片1 盒、拼图1盒、积木1盒、涂鸦笔1支、秒表1个、原英文版技术手册光盘1张。 - 2.功能用途： (1)对幼儿的认知功能进行全面评估和鉴定 (2)鉴别智力超常和智力落后 (3)鉴别认知能力的强项和弱项 (4)分析幼儿认知能力的内部差异 - 3.产品版本符合或优于第四版中文版 - 二、韦氏儿童智力量表 1.工具箱内配置清单：指导手册1本、测试题本1本、附加使用手册1本、译码测验记分键2张、符号检索记分键2张、划销记分键1张、记分册300本、答题册一3本、答题册二3本、简版记分册300本、积木1盒、黑色2B铅笔2支、秒表1个、原英文版技术手册光盘1张。 2.功能用途： (1)对儿童的认知功能进行全面评估和鉴定 (2)鉴别智力超常和智力落后 (3)鉴别认知能力的强项和弱项 (4)分析儿童认知能力的内部差异 - 3.产品版本符合或优于第四版中文版 |
| 2 | PEP-3 自闭症评估工具箱 | 一、功能： 1、评定人管理功能——增加评定人信息，支持评定人独立账号登录，同时实现机构内评定数据互联互通，方便评定人员进行日常评估工作处理及档案检索。 2、用户管理功能——建档筛查儿童，儿童基本信息管理（包含：姓名、性别、出生日期、出生身长、父母姓名及联系方式，户籍标识、居住地），系统自动生成档案编号，方便后续筛查无需重复添加。多条件检索功能，可支持评定人通过多种条件检索用户。 3、量表评估功能——评定人选择筛查儿童，系统自动生成对应筛查内容，无需手工定义筛查范围，要求评定人填写用户当前基本身体状态信息。筛查完成后系统可生成筛查报告(报告内容不少于以下模块：基本信息、量表评估数据、发展量表评估数据、行为量表线条图，以及可对应设置IEP个别化教育计划）。系统可根据评估情况生成IEP计划内容，支撑评定人对系统生成的计划内容根据临床判断进行调整和修改。 4、档案管理功能——评定人可通过多种条件进行档案检索及查看，同时可进行档案报告的打印及打印内容的设置选择。 5、界面管理功能——可进行单位基本信息设置及软件基本信息设置包括修改两者的名称，同时支持用户更换评估师权限及转移儿童档案信息。 6、备份功能——该系统数据自动保存在云平台，后续更换电脑无需担忧数据丢失。 7、该系统许可证使用权限三年，使用权限内不限制被评估儿童数量和出具评估报告及IEP计划份数。 |
| 3 | ADOS评估工具箱 | - 1、功能:能够准确评估和诊断不同年龄、发育水平和语言技能的自闭症谱系障碍(ASD)患者。 - 2、评估模块: - 分为5个模块 - 幼儿模块-适用于12至 30 个月大且不始终使用短语语音的儿童 - 模块1-适用于 31 个月及以上且不始终使用短语语音的儿童 - 模块2-适用于使用短语语音但语言不流利的任何年龄的儿童 - 模块3-适用于语言流利的儿童和青少年 - 模块4-适用于语言流利的大龄青少年和成人 - 教具工具箱一个：内含配合评估模块施测的教具工具总集，总计≥123类教具 |
| 4 | ADI-R孤独症诊断访谈量表 | 一、核心评估功能 症状诊断：‌ 覆盖自闭症谱系障碍（ASD）三大核心领域： 社交互动障碍（如情感分享、眼神接触异常）‌ 语言与沟通缺陷（包括语言倒退、代词误用等）‌ 重复刻板行为（如异常专注、感觉过敏）‌ 发育史回溯‌： 重点评估2岁前及4-5岁关键发育阶段的行为特征‌ 二、操作特性 评估形式‌：半结构化访谈，需经认证评估师操作，时长90-150分钟‌ 评分标准‌：不少于93个条目按0-3分量化评分，需满足特定阈值方可诊断ASD 三：配置清单 套装包含：10本面试手册；10本综合算法形式；1本使用手册‌ |
| 5 | st训练套组 | - 1.积木3桶：≥50粒数字实木积木/桶 - 2.磁力片3套：≥60片/桶 - 3.雪花片3桶：≥300片/桶 - 4.音乐电话3个：充电版 - 5.厨房切切乐3套：篮子蛋糕切切乐≥107件套 - 6.医生玩具3套：医生玩具套装≥28件套 - 7.动物模型3套：≥45件套 - 8.仿真娃娃3套：≥30厘米 - 9.叠叠乐3个：彩虹塔款、投篮转转乐款、木琴款 - 10.拼插刺猬3个：刺猬+数字字母套杯 - 11.磁吸玩具3个：捉虫游戏 - 12.视觉听觉抓握3套：≥9件套 - 13.青蛙敲球台3件: - 14.汽车模型3套：城市款≥4件套*1、越野≥4件套*2 - 15.躲猫猫开关玩具：3件 - 16.铃鼓6件：15cm（允许误差±5%） - 17.趣味拔萝卜：3件 - 18.拼板3套：≥9件/套 - 19.泡泡棒3套：≥3只/套 - 20.立体书1套：≥4册/套 - 21.串珠子穿线玩具3套：≥42粒/套（含动物、水果、交通、海洋类等） - 22.几何认知形状盒3个：六面盒 - 23.认知卡片3套：适应于0—6岁儿童，≥8盒/套 - 24.蒙氏教具3套：≥12件/套 - 25.桌椅套装2套：桌面尺寸：120*60cm（允许误差±5%） 不少于4把椅子/套 - 26.桌椅套装1套：桌面尺寸：75*55cm（允许误差±5%） 不少于2把椅子/套 - 27.蜡笔6盒：≥12色/盒 - 28.认知动词卡片1套：≥150张/套 ≥4寸(76mmX102mm 允许误差±5%）/张 |
| 6 | 卡片绘本图书套组 | - 先后顺序卡10套： - 规格：5寸(130X90mm 允许误差±5%） 材质：300g白卡，圆角覆膜 数量：≥50张/套 - 积木仿搭卡10套： - 材质：≥300G白卡+塑封膜塑封 数量：≥43张/套 - 五官认知10套： - 规格：A4(210*297mm 允许误差±5%) 材质：≥700g白卡，圆角覆膜 - 社交情绪感受5套： - 尺寸:5寸(130X90mm 允许误差±5%) 材质：≥300g白卡，圆角覆膜 主题内容：≥20张/套 情绪卡，≥40张/套 情境卡 - 动词搭配名词10套： - 尺寸：A4(210X297mm 允许误差±5%)、类型: 早期启蒙训练 - 桌游10套： - 玩具类型：木制玩具 配件：收纳盒≥1个,游戏提卡≥30张，说明书≥1本，管道积木≥9件 7.逻辑思维10套： 8.木制积木5套： 玩具类型：木制玩具 配件：≥62粒数字字母积木 颜色：彩色 - 练习筷子5件： - 材质：ABS+硅胶 颜色：抹茶绿、迷雾粉等 筷头扁平，筷顶部无凸起，虎口托光滑 - 磁力画板5件： - 尺寸:31x23x5cm允许误差±5% 材质:塑胶 印章≥4个/套、笔≥2支/套、画册≥1本/套、工具≥1/套 - 仿真小动物10套 - 玩偶种类：静态动物模型 材质:塑胶 配置：农场动物≥12只/套、野生动物≥12只/套、场景≥32个/套、 收纳箱≥1个/套 - 情绪认知10套 - 制作工艺：彩色打印+双面覆膜(圆角塑封）防水 防潮 撕不烂 尺寸：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%），≥35张/套 使用年龄：2-12岁 分类：真人表情卡等 - 五官认知10套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：≥28张/套 - 计算架5件 - 材质：实木边框，金属珠杆 彩色珠子 - 磁力拼图10套 - 尺寸：18x56cm 允许误差±5% 拼图主题：动物主题/交通主题/森林主题/故事主题/生活主题/节日主题等 - 磁力认知玩具5套 - 尺寸：18x56cm允许误差±5% 拼图主题：动物篇、交通篇、海底篇生活篇、身体篇、职业篇形状篇、水果篇、蔬菜篇等 - 人物变脸绘本10套 - 拼图类型：磁性拼图 大画板≥1个/套，画笔≥1只/套，提卡≥8张/套，拼图颗粒≥48片/套 - 手工折纸剪纸5套 - 认知彩纸≥192张/套，手工剪刀≥1把/套 - 认知卡片10套 - 材质：加厚覆膜卡纸 尺寸：9*9cm允许误差±5% 数量：≥45张/套 - 识字拼图10套 - 产品材质：硬卡纸 产品规格: 6篇/92字允许误差±5% 印刷材质：大豆油墨 产品尺寸：285*210mm允许误差±5% 产品内容系列：自然篇、人物篇、动物篇、生活篇学校篇、饮食篇等 - 可重复涂鸦绘本10套 - 参数：覆膜涂层 久画不坏线圈装订 方便翻页 数量：一套≥2本，产品页数：≥8页/本 - 益智类贴纸10套 - 分类：专注力训练贴贴画 数量：≥2本/套 - 撕撕书10套 - 产品尺寸:210X286mm允许误差±5% 产品规格:益智启蒙≥5/套，≥18个主题/套；数学启蒙≥5/套，≥16个主图/套 产品材质：加厚铜版纸 书本页数:≥28页/套 - 涂鸦绘本10套 - 参数：阶梯涂色画 全套册数：≥4册/套 书本开本尺寸：140*214mm 允许误差±5% 12色油画棒≥1份/套 - 拇指画10套 - 尺寸：217X295mm允许误差±5% 组件：画本印台≥1份/套 - 粘贴画10套 - 产品规格：≥4个主题/套（含动物，森林，海底，交通等） ≥48个图案/套 产品材质：EVA海绵、铜版纸等 - 加减法启蒙10套 - 产品尺寸:290*260m允许误差±5% 使用年龄:3-6岁 产品配置：可擦除笔、数字、加减法符号、玩法说明书、小黄鸡零件、红蓝圆形零件 - 场景认知卡3套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥92张 - 动词卡3套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥50张 - 比较卡3套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥34张 - 职业卡2套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥42张 - 看图说话（卡通）3套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥43张 - 看图说话（真人）3套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥30张 - 量词卡2套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥66张 - 动物食物配对卡2套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥40张 - 相同配对卡2套 - 规格：5寸(130X90mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥74张 - 相同配对卡2套 规格：3寸（63mmX89mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥74张 - 提问与回答卡3套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥52张 - 排序卡2套 - 规格：3寸（63mmX89mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥56张 - 找不同卡2套 - 规格：5寸(130mmX90mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥50张 - 方位词卡2套 - 规格：5寸(130mmX90mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥31张 - 日常用品卡2套 - 规格：4寸(76mmX102mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥60张 - 因果关系2套 - 品名：认知训练卡片-因果关系卡 规格：5寸(130mmX90mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥56张 - 阅读理解卡2套 - 品名：认知训练卡片-阅读理解卡 规格：5寸(130mmX90mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥40张 - 语言训练卡2套 - 规格：5寸(130mmX90mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥65张 - 反义词卡3套 - 品名：认知训练卡片-反义词卡 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥60张 - 少了什么卡2套 - 规格：6寸（102mmX152mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 数量：一套≥48张 - 颜色形状卡2套 - 分类：颜色卡≥24张，形状卡≥18张 规格：4寸(76mmX102mm 允许误差±5%）塑封，防水防撕 - 摩比爱数学3套 - 摩比爱数学 分册名:小班萌芽篇 规格：一套≥六册 - 摩比爱数学3套 - 摩比爱数学 分册名:中班探索篇 规格：一套≥六册 - 摩比爱数学3套 - 摩比爱数学 分册名:大班飞跃篇 规格：一套≥六册 - 儿童全脑潜能开发10套 - 幼儿数学逻辑思维训练 分册名:5-6岁 思维训练 规格：一套≥三册 - 儿童全脑潜能开发10套 - 幼儿数学逻辑思维训练 分册名: 4-5岁 思维训练 规格：一套≥三册 - 儿童全脑潜能开发10套 - 幼儿数学逻辑思维训练 分册名: 3-4岁 思维训练 规格：一套≥三册 - 儿童全脑潜能开发10套 - 幼儿数学逻辑思维训练 分册名:2-3岁 思维训练 规格：一套≥三册 - 宝宝学说话语言启蒙书 5套 - 0~3岁宝宝认读全书 类型：儿童艺术 尺寸：200X227mm允许误差±5%，圆角设计 规格：一套≥10册 - 儿童逆商培养绘本 5套 - 儿童逆商培养绘本 分册名：儿童逆商培养绘本≥十册 适用年龄：3岁-6岁 - 儿童行为管理绘本 5套 - 儿童行为管理绘本 分册名：儿童行为管理绘本≥十册 适用年龄：3岁-6岁 - 儿童自我保护意识培养绘本 5套 - 儿童安自我保护意识培养绘本 分册名：儿童安自我保护意识培养绘本≥十册 适用年龄：3岁-6岁 - 儿童安全意识养成绘本 5套 - 儿童安全意识养成绘本- 分册名：儿童安全意识养成绘本≥十册 适用年龄：3岁-6岁 61.3d立体书翻翻书 5套 情景体验翻翻书 分册名：情景立体书，海洋+森林+动物园+农场等主题 规格：一套≥4册 内容分类：启蒙认知 - 幼儿情景体验翻翻书 5套 - 情景体验翻翻书 分册名：情景立体书，动物园+交通工具+游乐园+幼儿园等主题 规格：一套≥4册 内容分类：启蒙认知 - 经典行为养成绘本 5套 - 手不是用来打人 分册名：行为养成绘本全套 规格：一套≥10本 64.儿童故事书大全 5套 夜睡前故事 规格：一套≥4册，注音版 适用学龄段：幼小衔接 - 好眼力大搜索:找不同 10套 - 好眼力大搜索 分册名：找不同 功能：让孩子学会睁大眼睛去观察，还要学会有耐心、有顺序地观察每一个细节 - 好眼力大搜索:找相同 10套 - 好眼力大搜索 分册名：找相同 功能：让孩子学会睁大眼睛去观察，还要学会有耐心、有顺序地观察每一个细节 - 妙趣洞洞书猜猜我是谁 5套 - 妙趣洞洞书猜猜我是谁系列 尺寸:108*108mm允许误差±5% 规格：一套≥4册 - 洞洞拉拉书 10套 - 品名:好玩的洞洞拉拉书，启蒙认知系列 规格：≥8页码/册，一套≥4册 人群:0-3岁儿童 尺寸:宽157*高161*厚55mm允许误差±5% 用纸:≥300g白卡纸对裱 - 洞洞拉拉书 10套 - 好玩的洞洞拉拉书，职业启蒙系列 规格：≥8页码/册，一套≥4册 人群:0-3岁儿童 尺寸:宽157*高161*厚55mm允许误差±5% 用纸:≥300g白卡纸对裱 - 洞洞拉拉书 10套 - 好玩的洞洞拉拉书，科普百科系列 规格：≥8页码/册，一套≥4册 人群:0-3岁儿童 尺寸约:宽157*高161*厚55mm允许误差±5% 用纸:≥300g白卡纸对裱 - 宝宝1岁了 10套 - 宝宝1岁了 单双面：双面 数量：一套≥4册 功能：精美手绘大图，形象生动可爱 - 宝宝2岁了 10套 - 宝宝2岁了 单双面：双面 数量：一套≥4册 功能：精美手绘大图，形象生动可爱 - 宝宝3岁了10套 - 宝宝3岁了 单双面：双面 数量：一套≥4册 功能：精美手绘大图，形象生动可爱 - 水果+蔬菜套装10套 - 尺寸：9*8cm允许误差±5% 材质：一半塑料一半纸质 重量约：3kg 适用年龄：3-12岁 - 青蛙的生长10组 - 尺寸约：137*65*17mm允许误差±5% 功能：科普认知 适应年龄：3-14岁 - 小鸡成长拼图10件 - 尺寸约：4*4*6cm允许误差±5% 材质：木 适用年龄：0-14岁 - 趣味叠叠乐 10组 - 尺寸约：7*2cm允许误差±5% 适用年龄：1-6岁 - 动物找屁股10件 - 尺寸约：7*42cm允许误差±5% A4塑封 适用年龄：3-8岁 - 一年四季 10件 - 尺寸约：7*42cm允许误差±5% 材质：A4塑封 适用年龄：3-8岁 - 丢失的斑点 10件 - 尺寸约：7*42cm允许误差±5% 材质：A4塑封 适用年龄：3-8岁 - 汽车形状一套大号10件 - 尺寸约：7*42cm允许误差±5% 材质：A4塑封 适用年龄：3-8岁 - 木质拼图10件 - 尺寸约：15*15cm允许误差±5% 材质：木制 适用年龄：2-6岁 - 配对拼图10件 - 材质：木制 功能用途：培养观察力，专注力和思维能力。 - 蝴蝶成长10件 - 尺寸：28*15*9cm允许误差±5% 材质：椴木 适用年龄：3-8岁 - 好饿的毛毛虫10件 - 尺寸：毛绒球直径约5cm/3cm允许误差±5%，卡片尺寸8cm*20cm允许误差±5% 材质：纸板 适用年龄：＞3岁 - 早教玩具10件 - 尺寸：30cm*30cm*10cm允许误差±5% 材质：木材 适用年龄：0-14岁 功能用途：增进孩子的沟通能力，协调能力 - 我会晒衣服10件 - 尺寸：5cm*21cm，9cm*7cm允许误差±5% 材质：纸板 适用年龄：1-6岁 用途：发展幼儿的视觉观察力和专注力 - 动物找尾巴10件 - 尺寸：9*9cm允许误差±5% 材质：塑料和硬卡纸 适用年龄：1-6岁 - 儿童围裙+擀面杖+绿色板+碟子2个+叉子2把+水果刀10件 - 材质：外皮是硅胶材质 手柄是木制的 里面是塑料，最里面轴心为不锈钢的 适用年龄：1-6岁 90.2023国际蒙氏AMI全套日常生活区IC教具88件套装蒙台梭利1件 |
| 7 | 儿童桌椅 | - 材质：环保PP材质 - 尺寸：桌面120x60cm允许误差±5%，桌高≥46cm，椅子坐高≥26cm； 3、配置：一桌二椅 |
| 8 | - 孤独症评估与康复系统 | 一、主要用途 以应用性行为分析作为理论基础，结合孤独症儿童的临床特征及矫正模式，利用计算机辅助干预，设计并实现智能评估、智能课程及自定义强化功能，为孤独症谱系障碍儿童提供一种兼具科学性和趣味性的评估、干预工具。在专业测评、IEP方案、康复训练、数据建档、康复管理等方面，提供专业便捷的一站式服务。 二、配套资源： 1. 具备儿童心理教育量表（PEP-3简体中文版）、VB-MAPP（语言行为里程碑评估及安置程序）数据记录系统、ABC孤独症儿童行为评定量表、ATEC孤独症治疗评估量表，具备出具评估报告和个别化教育计划（IEP）建议方案报告功能。 2. 具有数据信息管理、档案管理、转诊表单管理、过程记录管理功能，支持数据传输、下载、打印，便于数据反馈、上报及系统化管理，助力儿童孤独症筛查干预信息互联共享； 3. 具备机构训练（训练课表）和居家训练（训练地图）双模式训练功能的配套资源。 4. 具有一键生成标准的用户档案管理功能。档案报告内容包含： （1）《孤独症儿童入学登记表》；（2）《评估计分表-儿童心理教育量表（PEP-3简体中文版）及VB-MAPP（语言行为里程碑评估及安置程序）》；（3）《评估结果分析表》；（4）《个别化教育计划》；（5）《月个别训练记录表》；（6）《周/日训练记录表》；（7）《周/日训练记录表（机构版）》；（8）《学习进度报告表》；（9）《年度评估与总结》；（10）《后续教育跟踪表》。 5. 系统具备数据统计分析功能；支持区域内疾病初筛率、复筛率、诊断率统计分析，同时满足阶段性数据对比功能； - 三、主要功能参数 1. 智能化信息管理功能：具有筛查数据以及诊断数据管理，统计传输数据，对测试者信息以及患者档案管理，提供档案模板，档案编辑，档案查询统计等功能，支持对儿童基本信息查询、新增、编辑、修改、删除功能；具有权限管理功能，支持操作者量表使用权限设置，用户名及密码设置。 2. 智能训练：根据智能评估结果，智能导向相应的训练模块。系统自动将学习内容切割为最小的教学单位目标，把复杂行为都分解为小单元行为进行教学，在个案达到较高熟练水平后，再将简单的单元行为（低难度等级）微处理为更复杂的行为（高难度等级）。 3. 课程训练：用户可以自定义选择内置的训练素材、训练难度、干扰物数量，以适应不同程度的孤独症个案。 4. 自定义强化：提供多种形式的奖励和反馈元素，包括动画、游戏、卡通人物等，用户可以自定义适合孤独症受训者的强化物，也可以对孤独症儿童进行强化物评估，以科学的方式选择适合儿童的强化物作为训练奖励。 5. 沟通助手功能 沟通助手模块:包含播放、画一画和清空功能，是一种扩大或替代口语表达的沟通方式，可协助语言障碍学生利用多重管道的沟通认知策略，获得与人互动沟通的技能。 5.1沟通符号分为包括但不限于人物类、日常动作、食物、意见表达、情绪状态、玩具活动、地垫、衣物穿戴、日常用品、交通工具等十个大类。（投标时提供设备页面截图佐证） 6.语言训练功能：包含词语训练和句型训练功能 6.1词语训练：含名词、形容词、动词、数词，每类词汇不少于二个类别，每类总数不少于20个词汇，每类词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片等多维度的训练内容。 7.听能训练功能：包含听觉察知、语音识别训练、听觉记忆训 练三大功能。 7.1听觉察知功能： 声音启蒙训练：基于声母、韵母以及其他日常声音的频率响度香蕉图进行听觉训练。 音乐察知：通过泡泡浴和玩乐器等游戏形式进行相应听觉训练。 情景察知：通过不少于四个情景化听觉训练小游戏来进行相关训练。 听觉基础训练：通过林氏六音及其他不少于五种类别的声音来进行听觉基础训练。 7.2语音识别训练功能 韵母识别：基于韵母对比的语音辨识训练。 声母识别：基于声母对比的语音辨识训练。 声调识别：基于声调对比的语音辨识训练。 词语识别：基于词汇对比的语音辨识训练。 四、配套硬件及工具要求： 主机 1套 医疗推车 1套 康复平板 6套 A4黑白激光打印机 1台 心理教育量表评估工具箱 1套 VB-MAPP 评估工具箱 1套。 |
| 9 | 大龄ASD评估与训练系统 | 一、系统介绍 系统包括五大功能模块，模块一为身体结构评估，用于上传及查看医学检查资料；模块二、三、四分别为身体功能评估、活动功能评估、参与功能评估，适用于ASD患者的康复训练方案制定和康复训练效果评估；模块五为环境因素评估，用于调整或改善ASD患者的环境。 测评系统可自动生成个别化康复训练计划（IEP），匹配训练课程、建议训练方式、再评训练结果，可多次迭代完成，自动生成评估报告、提出安置方案、设计课程方案。管理系统将互联网、大数据等信息技术与ICF理论相融合，以智能管理系统为核心，依托人工智能先进技术，打破患者信息孤岛，实现预警信息及时提醒、康复师训练效果考评监测和随时查询，保障训练效果，提高工作效率，提升患者家属的信任度，降低信息管理成本，创造更多康复服务价值。 二、技术指标 （1）实现ASD 的评估与功能分析； （2）评估目的包括全面性与过程性，分别用于整体评估与针对性评估； （3）系统自动生成个案的多模块功能优劣势分析； （4）系统自动生成个案的多模块功能短期目标和长期目标训练建议； （5）系统可智能预警退步预警、失效预警、周期预警； （6）系统在评估中加入家长和老师意见，促进家长、孩子和教师之间的沟通； （7）评估方式至少包括情境实测与结构化访谈（工具）； （8）系统自动生成个案的安置方式建议； （9）系统多维度可统计分析所有个案数据； （10）系统可根据评估结果生成个别化服务方案； （11）系统支持评估时，评估师可在线上传孩子的评估过程视频，用于存档和查看； （12）配合系统使用的指导手册，依据各个年龄段的特点，为每个评估项目提供了清晰的测 试说明、指导语和评分说明； （13）配合系统使用实物评估工具，依据适用于不同年龄段题目需求，为评估项目搭配多种互动工具。 （14）实时记录被评估者多次训练结果比对，可多维度比对； （15）系统自动生成基于训练结果的记录表、分析图； （16）系统自动生成基于评估结果的报告； （17）系统自动生成个案的课程建议； （18）系统贮存数据可自动进行聚类分析及一人一档； （19）系统开设 不少于500 个建档人数，每人不限次数评估。 （20）投标时提供投标产品的计算机软件著作权证书。 三、产品配置清单 （1） 评估与训练系统ASD主机软件 1组 （2）工具： 1）移动客户评估终端 2台 2)工具箱 3个 3)实物评测工具 1套 |
| 10 | 音乐治疗仪 | 1、采用音乐疗法里的聆听法，又称接受式音乐疗法的训练方式，产品的主要性能是通过耳机聆听一组经过特殊调制的音乐，从而达到身心放松、调节情绪、增强社交意愿，提高记忆力和反应力的目的。适用于需要提高和改善相关情绪、行为、运动、社会交流功能与能力的人群。 2、内嵌式电容工业显示器配置不低于以下要求：≥22寸，对比度：3000:1，分辨率：1920×1080；频率：60HZ；最大功耗：20.44W - 3、 信号通道：独立8通道 - ★4、输出模式：多种输出模式。有线输出：6组；无线输出：2组；（投标时提供检测报告佐证） 5、输出通道：独立8通道输出； 6、第1-8通道输出过滤频点： - 6.1 左耳：50HZ，75HZ，100HZ，125HZ，250HZ，500HZ，750HZ，1000HZ，1500HZ，2000HZ，3000HZ，4000HZ，6000HZ，8000HZ，11200HZ，12500HZ，14000HZ，16000HZ，18000HZ，20000HZ±10%； - 6.2 右耳：50HZ，75HZ，100HZ，125HZ，250HZ，500HZ，750HZ，1000HZ，1500HZ，2000HZ，3000HZ，4000HZ，6000HZ，8000HZ，11200HZ，12500HZ，14000HZ，16000HZ，18000HZ，20000HZ±10%； - 7、衰减特性：渐进式自动平滑衰减模式，数字化控制 - 8、输出特性：左右声道，独立控制 - 9、内置信号：≥160组 - 10、过滤频点：≥320个 11、8通道可分别过滤不同频点，支持同时训练与单独开通训练。 12、具有训练档案管理功能，可查询进入个人训练系统便于连续训练。 13、具有海豚音乐训练通道。 14、10万组以上受训者训练信息存储查询管理，具有存储受训者姓名、年龄、敏感频率、疗程等信息。 15、具有防儿童触碰锁屏功能，密码解锁。 |
| 11 | 脑电生物反馈治疗仪 | 一、设备用途：对儿童多动症有辅助治疗作用。 二、主要技术参数： 1、符合国家医药行业YY0903-2013《脑电生物反馈仪》标准 2、主要由脑电采集器、生物反馈仪软件、无线接收器等组成。 3、实时采集脑电EEG等数据，并进行分析与处理，进行多媒体影音训练；可调节脑电反馈的频段，a、β、0、δ波段的柱形图，线性图。 4、可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几个频段的脑电波进行增强或减弱训练视觉反馈，可采用各种动画和形态画像进行，对于不同的对象，可采用不同的画面实时显示监测信号的波形； 5、脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。 6、采用无线传输方式技术，一台服务器可以集中控制大于等于十台终端，即操作人员通过服务器可以控制每个终端，无需操作人员对每个终端进行操作。 7、任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。终端机后期可根据用户需求任意增加。 8、团体训练：可对多名患者同时进行团体训练。 9、可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等。 10、脑电（EEG）：高精度生物反馈仪：AD采样位数≥14bit，采样率256～2048采样率/秒 10.1 噪声电平：≤2.5uV。 10.2 共模抑制比：≥80dB。 10.3 时间间隔小：误差不超过±5%。 10.4 高通道截止频率：30Hz，符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc要求。 10.5 耐极化电压：加±300mV直流极化电压，偏差±8%。 11、与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，细胞毒性细胞毒性:≤1级、无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。 12、具备放大器阻抗测试或者伪差鉴别功能, ,医务人员能准确,及时发现治疗过程中驱动动画的因素,以确保患者更好的配合治疗。 13、全中文操作平台，操作系统： Windows 10及以上。 三、配置及全套附件： 1、服务器主机： 1套 2、终端生物反馈治疗机： 10台 3、终端机显示器（不小于23.8英寸）： 10台 4、脑电传感器： 10套 5、有线耳机： 10个 6、无线路由器： 1套 7、反馈远程控制软件： 1套 8、生物反馈治疗软件(含图片抓取播放、伪差鉴别)： 10套 9、配套定制桌椅（11桌11椅）：儿童桌子单张尺寸：长120cm*宽60cm*高75cm 允差±5% 一桌一椅配套使用 ▲四、本产品为医疗器械，投标时需提供以下材料： 1）投标单位为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 2）产品提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明； |
| 12 | - 磁刺激仪 | - 适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗； - 2、主机：一体式可推移整机结构，可固定线圈支架，非液电分离堆叠式结构组成 - 2.1.冷却系统：恒温线圈，内含液态内循环冷却系统。非风冷或静态液冷； - 2.2.操作系统：人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。支持脱离磁刺激主机单独使用，windows系统兼容大量科研软件。 - 3.刺激强度：1.0-6Tesla连续可调； - 3.1.磁感应强度稳定输出允差：±5%； - 3.2.磁感应强度最大变化率：至少包括40kT/s-70kT/s； - 3.3.磁感应强度最大变化率允差：±5%； - 3.4.脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs； - 3.5.输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs - 3.6.脉冲频率≥1Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.1Hz； - 3.7.脉冲频率允差值：±2% - 3.8.电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000VAC - 4.安全预警： - 4.1.当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 - 4.2.在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。 - 4.3.磁刺激线圈表面温度≤40℃ - 4.4.具有电容计数功能，当计数达到10,000,000次后弹出提示框，设备停止工作。 - 4.5.可在100%设备强度下使用模式化脉冲(TBS) - 5.刺激线圈： - 5.1.刺激线圈可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍； - 5.2.线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型； - 5.3.具有电动吸液和电动排液功能。 - 6.软件功能： - 6.1.电脑操作管理方式，能实现： - a)硬盘储存、USB储存； - b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出； - c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。 - 7.检测模式： - 7.1.检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等的检测功能； - 7.2.检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现； - 7.3.具备自动计算神经传导时间功能； - 7.4.实时MEP（EMG）信息显示； - 双通道MEP检测功能，采样率不低于100KHz。 - 传输方式：有线传输内置MEP模块，信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块） - 最小分辨率：≤0.2μV。 - 频率测量范围：1Hz~25KHz。 - 8.刺激模式 - 8.1.单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。 - 8.2.支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。 - 8.3.定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。 - 8.4.内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。 - 8.5.能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。 - 9.具备触发输入输出通用接口。 - 10.开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。 - 11.配置 - 磁刺激器主机 1套 - 恒温冷却系统 1套 - 刺激线圈 2副 - MEP模块 1个 - 支架 2个 - 刺激定位帽 10套 ▲12、本产品为医疗器械，投标时需提供以下材料： 1）投标单位为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 2）产品提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明； |
| 13 | 多功能训练室 | 一、训练原理： 海豚数字仿生训练系统是基于数字化仿生高频音转换输出的综合视听系统，包括海豚仿生信号发生器和多路输出控制台，核心专利技术为“海豚仿生信号发生器”，该发生器通过数字仿生学技术模拟海豚等人类亲和动物在不同生理状态发出的对人体尤其是中枢神经系统有促进功能的生源信号，通过海豚仿生学有效速率转换，调制成多种频率进行输出，同时通过控制灯光变换和投影成像，并通过结合多媒体数字投影、数字调制灯光组成沉浸式的视听觉整合环境，让受训者在“沉浸式”环境中以安宁、放松、平静的状态，给训练者多种视听感知觉刺激，以达到提升康复训练的目的。 二、适用范围： 适用于需要提高和改善相关情绪、行为、运动、社会交流功能与能力的人群。 三、核心技术： 海豚仿生信号发生器和多路输出控制台,其输出端连接多路输出控制台;多路输出控制台中设有主控制器、驱动器和多路陷波器;主控制器的显示接口连接LCD触摸屏;主控制器的输出端连接驱动器;驱动器的输出端对应连接每一个陷波器;每个所述陷波器的输出端连接衰减器的输入端;主控制器的输入接口连接音量控制按键;主控制器、衰减器、音频输出设备依次连接。将海豚仿生信号发生器发出的信号，调制成多种频率进行输出，同时通过控制灯光变换和投影成像. 四、技术指标 1、海豚仿生信号发生系统模块： （1）海豚仿生信号发生器： 工作频率至少包括：20000-80000HZ ； 信噪比：﹤90dB，消耗功率：﹤300W ；工作时间：连续。核心技术：海豚仿生学有效速率转换，符合“V”技术特有频率曲线的混沌变频调制模式。 （2）专业16路控制台 配置不低于以下要求：功率：每路额定功率2KW,峰值3KW，总额定功率32KW，内置硅管；输入电压：220V/50Hz 功能：8路开关控制 8路调光、音频，5种走灯程序,可连接控制帕灯/各类射光/回光灯/雨灯/天排地排/三基色/舞台常规灯种/音频开关等控制 2、视听环境声训练模块： 通过对各种自然环境声音的随机输出，使被训者被动接收声音输入，通过接收、转化、传导、综合处理和加工，最终在大脑中被理解，以增强记忆力、理解力和辨别能力，促进发育和潜力开发。 （1）生物环境声训练：不少于50种生物环境声 （2）自然环境声训练：不少于20种自然环境声 （3）生活环境声训练：不少于20种生活环境声 （4）艺术环境声训练：不少于20种艺术环境声 3、数字化音频发生系统模块： 配置不低于以下要求： （1）专业音乐功率放大器 功放类型：HIFI功放 声道：5.1 输出功率：900W峰值 阻抗:8-16Ω （2）书架式高保真音箱 接口类型:XLR平衡输入 功率:50W 阻抗:4-8Ω 灵敏度:≥90dB/mW 3、AR地面体感互动运动系统 （1）通过体感识别人像技术让儿童身临其境，结合系统提示或自行选择行走、跳跃、旋转、等运动训练，达到缓解肌张力、增强肌力、增强平衡协调性的目的。 （2）配置清单： 投影仪 1台 遥控服务器 1台 投影仪支架 1套 4、数字化视觉系统模块： （1）高清投影仪（配置不低于以下要求） 投影尺寸范围至少包括：40-300英寸 屏幕比例：4:3 投影技术：3LCD 对比度：≥3000:1 标准分辨率：XGA（≥1024*768） （2）高清投影屏幕（配置不低于以下要求） 材质: 超清纳米软幕 幕类型: 画框幕 尺寸: 100英寸 比例: 16:9 增益倍数: 1.5倍 （3）台式电脑套装（配置不低于以下要求） 主机：四核CPU I5-12400，主频2.5GHz 睿频：4.4GHz 6核12线程 内存类型：16G DDR4 3200 硬盘容量：512G M.2固态硬盘 显卡类型：集成显卡 显存容量：共享内存容量 屏幕尺寸：21.5英寸 显示器类型：LED宽屏 （4）海洋背景视觉文件 （5）专业灯光效果设计 （6）海豚数字仿生训练系统受训者档案文件 5、运动系列模块 （1）半圆平衡球 直径 25cm允许误差±5%， ≥1 套 （2）触觉球 直径75cm允许误差±5% ≥1 个 （3）大龙球 直径 90cm允许误差±5% ≥1 个 （4）新花生球 直径 45cm允许误差±5% ≥1 个 （5）羊角球 直径 55cm允许误差±5% ≥1 个 （6）晶莹按摩球 直径 7cm允许误差±5% ≥2个 7、海豚系列感统模块 （1）放松海豚椅 2个 （2）放松训练椅 2个 （3）放松训练垫 2个 五、配置清单 1、海豚仿生信号发生系统模块： （1）海豚仿生信号发生器 16台 （2）专业16路控制台 1台 （3）海豚仿生音源音频 1套 2、视听环境声训练模块： （1）视听环境声训练系统安装包 1套 3、数字化音频发生系统模块： （1）专业音乐功率放大器 1台 （2）书架式高保真音箱 2套 （3）海豚音音频数据库 1套 4、AR地面体感互动运动系统 （1）投影仪 1台 （2）定制遥控服务器 1台 （3）投影仪支架 1套 5、 数字化视觉系统模块： （1）高清投影仪 1台 （2）高清投影屏幕 1件 （3）台式电脑套装 1套 （4）专业灯光效果设计 1套 （5） 海洋背景视觉文件 1套 6、运动系列模块 （1）半圆平衡球 直径 25cm允许误差±5% 1 套 （2）触觉球 直径75cm允许误差±5% 1 个 （3）大龙球 直径 90cm允许误差±5% 1 个 （4）新花生球 直径 45cm允许误差±5% 1 个 （5）羊角球 直径 55cm允许误差±5% 1 个 （6）晶莹按摩球 直径 7cm允许误差±5% 2个 7、海豚系列感统模块： （1）放松海豚椅 2个 （2）放松训练椅 2个 （3）放松训练垫 2个 六、资质要求： 1、投标时提供数字仿生系统计算机软件著作权证书 七、多感官模块 - 立体颜色视觉训练器 1套 - 功能：运用蒙式感觉教育理论中的三阶段教学法及PGS原则，结合多感官的史露西伦康复理论而设计的视觉训练设备。主要训练儿童的色彩辨别，色彩记忆及视觉追踪等能力。 - 参数： - 1、输入电压：220VAC工作电压：12VDC。 - 2、规格尺寸：600*900*120mm允许误差±5%。 - 3、产品共有四个模式：色彩认知、视觉追踪、色彩辨别、色彩记忆。 4、不同模式下的声音不一样。 - 模式一为色彩认知训练模式:在不按下三个功能按键的情况下，LED全亮，当按下红、绿、蓝、黄四个按键时，分别显示红、绿、蓝、红+绿的显示颜色。进行不同视觉刺激及颜色认知训练，产品发出相对的颜色语音播报。 - 模式二为色彩辨别模式，面板上显示一种颜色，按下与该颜色相同的按键为正确，按下其它按键会提示错误，并告知应按下哪种颜色的按键。 - 模式三为视觉追踪训练模式：在不按下三个功能按键的情况下，LED全亮，当按下红色按键时，两个LED灯圈同时闪烁，并播报“烟花爆开”的声音，当按下绿色按键时，两个LED灯圈轮流闪烁，并播报多个烟花爆开的声音。当按下蓝色按键时，两个LED灯圈红色、绿色、蓝色依次点亮，并播报“烟花爆开”的声音。当按下黄色按键时，灯圈暂停，再按一下黄色按键时，取消暂停。 - 模式四为色彩记忆模式，灯圈上会闪烁显示颜色1秒钟，然后熄灭，受训者在3秒钟以内按相对应的颜色，若按下正确的按键，产品会播报正确的声音，发出鼓励的音乐。若按错或者3秒钟没有按下，则播放错误性的音乐，并显示另外一种颜色。 - 5、支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐。 - 6、立体颜色：单色3种，多色4种（混色）。 - 7、串口不少于一个。 - 钢琴地垫 1套 - 功能：琴键声音刺激听觉神经，不同琴键颜色锻炼颜色辨识能力；提高视听感官能力，增强声音辨识能力，训练身体协调能力、空间控制能力。 - 参数： - 1、控制箱1件，采用ABS与PMMA复合材料，一体成型工艺，表面无油漆，安全环保； - 2、琴键地垫1套(长方形地垫2块不少于8键)； - 3、AC220V电源线1根； - 4、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； - 5、额定功率：≤40W； - 6、支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐； - 7、尺寸：地垫：≥1500*400*50mm(2块)，控制箱：≥550*400*70mm； - 8、产品不少于3种模式，代表钢琴音高、低、中的三个音阶；通过踩踏琴键就会有相应的琴音响起； - 嗅觉感知训练器 1套 功能：嗅觉模块整合了不少于4个香味传播器，以训练气味识别为主。通过受训者自己控制按钮使预置的香味飘散出来，激发受训者主动认知事物的兴趣从而训练受训者的嗅觉与物件关系的辨别能力。 可配合联动多媒体感官教学系统软件使用，采用无线通讯技术。 参数： 1，输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 2，规格尺寸：≥600*900*120mm； 3.含各种香味精油4-6种，和操控系统联动，可以控制电脑、投影之间切换； 4、产品有无声模式和有声模式，共4种声音； 5、支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐； 6、按钮点亮后对应此按钮的预置气味将通过飘香器散发出来，刺激学生的嗅觉。 7、产品不少于2种模式，不少于4个按键，每个按键控制一种飘香器的开与关。 - 引导性协调训练器 1套 功能：透过听觉、视觉感官刺激回馈，提升儿童的手眼协调功能，不同模式训练刺激儿童不同感知觉功能。产品不少于4种模式，不少于32种声音；游戏者依据自己的判断按下对应的灯光按键，同时响起对应的音乐，中心按键对应独立的一种状态，按下后四周灯将环形闪烁，音乐响起。 参数： 1、木质电子箱 不少于1件； 2、软包保护套 不少于1件； 3、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 4、有时间记忆功能和倒记次数，微电脑，间隔时间速度可调； 5、额定功率：小于40W； 6、支持USB热插拔，音乐可更换； 7、产品尺寸：≥600*900*120mm； - 小鱼触摸变色捉灯游戏箱 1套 功能：训练手眼协调，増强视觉感官能力，情绪舒缓。 参数： 1、木质电子箱不少于1件； 2、软包保护套不少于1件； 3、输入电压：220VAC工作电压：12VDC； 4、额定功率：≤40W； 5、尺寸：≥1200*900*120mm； 6、产品共4种模式，游戏过程中，用手掌触摸面板上小鱼来玩游戏，同时伴随声音，当长时间触摸同一个鱼时，鱼的灯光会有渐变色。 7、支持USB热插拔，可更换音乐。 - 水泡墙训练系统 1套 功能： 通过设计的灯光、水泡及音乐效果，为儿童提供了丰富的感官刺激。提升视觉感知及认知能力，激发儿童的观察力及想象力。系统操作简易直观，儿童可轻松探索，让儿童在轻松愉快的氛围中自主探索，有效缓解紧张情绪，促进情感与认知的和谐发展。 参数： 1、尺寸：≥1140mm*700mm*120mm； 2、材质：亚克力+木材； 3、输入电压：220V AC，工作电压：12V DC； 4、额定功率：≤120W； 5、产品共有两个按键，一个为气泵模式切换按键，一个颜色切换按键，具体功能如下： 1）、模式一：背光灯全部打开，为儿童提供全方位的视觉刺激，促进视觉感知发展； 2）、模式二：音律灯光模式，灯光结合音乐节奏产生变化，培养儿童的音乐感知与节奏感； 3）、模式三：动态灯光模式，背光灯会以随机形状的方式往上移动，激发儿童观察力与动态视觉追踪能力； 4）、模式四：背光灯会在随机位置生成泡泡，并逐渐变大，增强视觉与想象力的结合，营造梦幻般的体验。 |
| 14 | 感统训练室 | 一、组合浮弹架套件 1套 功能： 如同婴幼时期躺在摇篮的感觉，对改善前庭觉的帮助很大，并可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 参数： 1、尺寸：≥2400*1200*2400mm(长*宽*高)； 2、本产品主体由不锈钢组成，结构稳定； 3、产品配备固定三角板 4、保护套：内部防撞软包，表面防水PVC涂层布。 5、安纶布及套件：高弹性安纶布+尼龙绳+安全扣。 6、安全承载：不小于100kg。 二、多功能感觉统合综合训练架（秋千架）1套 功能： 1、该产品是一个多功能的专项训练及统合训练的载体。 2、该秋千架结合功能性秋千及器械能对前庭觉、平衡觉进行全方位的专项训练，特别针对直线加速度、垂直加速度和综合加速度失调儿童有明显效果； 3、结合触觉训练产品进行触觉失调的专项训练； 4、结合本体训练产品可进行本体失调的专项训练； 5、结合不同类型产品可以进行多种感觉统合训练。如视、听、动觉的统合训练。 6、配置不同产品可以适合各年龄阶段的儿童进行感觉统合训练。 7、可同时适配两个或两个以上的秋千使用，进行多人训练。 参数： 8、规格：≥4000*3000*2400mm； 9、本产品主体由钢材组成，单点承重≤80kg，结构稳定； 10、 本产品配备固定三角板 11、配置不少于5个不锈钢吊环，且每个吊环载重不少于100kg. 12、训练架整体载重≥500kg 13、产品主立柱外框配有环保软包。 三、前庭平衡觉转动训练器 1套 功能： 1、配合秋千架使用，可进行旋转加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。 2、通过转动，刺激前庭感受器。 3、通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。 参数： 1、规格：≥ø600*800mm； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：≥18MM多层板； 3、配安全保护腰带不少于一条； 4、安全承重:不小于80kg 四、前庭平衡觉垂直训练器 1套 功能： 1、配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。 2、通过摆动，实现身体位置的快速变化，刺激前庭感觉器。 3、通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。 参数： 1、规格：≥ø200*1000mm； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：≥18MM多层板； 3、安全载重不小于80kg。 五、前庭平衡觉综合训练器 1套 功能： 1、配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。围栏设计可适合0至7岁不同年龄段儿童使用。 2、通过悠荡，使身体迅速变换空间位置，刺激本体感受器。 3、通过绷直身体，使肌肉收缩，刺激本体感受器。 4、前后摇摆秋千，可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，适合幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 参数： 5、规格：≥1200*650mm； 6、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：≥18mm多层板。 7、2kn安全扣不少于２个； 8、安全载重：不小于80kg; 六、秋千升降吊绳套件 4套 功能： 方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。 参数： 1、规格：≥1500mm长； 2、安全承重：不小于200kg； 3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器； 4、2kn安全扣不少于1个。 七、秋千旋转吊绳套件 1套 功能： 配合同心轴旋转秋千使用。 参数： 1、规格：≥1500mm长； 2、安全承重：不小于200kg； 3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈； 4、2kn安全扣不少于1个。 八、七件套攀爬组合（带电子互动模块） 1套 功能： 配合由导师控制的导引目标，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 参数： 攀爬组合： 1、不少于4款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件 2、整套器材包括木框、魔术黏贴背板绳梯（不少于2套）、魔术黏贴背板木梯（不少于2套）、攀岩墙（不少于1套），软垫尼龙带织网（不少于2套） 3、规格：≥3000*1800*2650mm； 4、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC； 5、额定功率：≤40W； 6、产品不少于四种模式,不少于32种声音切换； 7、单款攀爬器材安全承重：不小于100kg； 8、本产品主体由高强度钢材装配而成，承重能力强，表面处理采用喷塑高温附着技术。 主控箱： 9、可查询攀爬到达时间； 10、材质： ABS与PMMA复合材料，工艺：一体成型，表面无油漆，安全环保； 11、规格：≥550*400*70mm； 九、飞行悬吊铁架及连座椅套件 1套 功能： 强化前庭感觉和平衡反应的高度统合，对关节肌肉等固有感觉也有很大帮助。 参数： 1、钢架：主体由高强度钢材装配而成，承重能力强，表面处理采用喷塑高温附着技术。 2、滑行秋千:轨道,滑块,滑行通畅顺滑,座椅体感良好，承载能力强。尺寸：长3000*宽1600*高2400-2650mm允许误差±5%； 3、安全载重不小于100kg。 十、长方形彩色波波球池 1套 功能： 球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力也都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。 参数： 1、围栏：主体采用木结构，贴EPE高分子发泡棉，表面PU皮，色彩丰富。 2、软垫底板：木结构，EPE高分子发泡棉，表面PU皮。池内装彩色波波球。 3、尺寸：2400*1200*640mm允许误差±5%； 十一、叮当浪桥 1套 功能： 吊桥采用绳索连接实木踏板，游戏者在桥上左右行走，在进行游戏时，必需时刻保持平衡及运动觉的反应，协调身体动作。吊桥中不同颜色的连接可训练儿童颜色的认知能力,同时晃动的平衡木让儿童通过以协助身体平衡能力的建立。 参数： 1、规格：≥3000*1000*1500mm允许误差±5%； 2、桥架：木材框架，全方位软包保护，表面PU皮。 3、斜坡：木材框架，全方位软包保护，表面PU皮。 4、楼梯：木材框架，全方位软包保护，表面PU皮。 5、安全承重：不小于80kg。 十二、滑行平台 1套 功能： 与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 参数： ①平台：木材框架结构，环保填充材料及PVC布构成 ②滑台：木材框架结构，环保填充材料及PVC布构成 尺寸：2400*750*520mm允许误差±5%； 十三、滑行车（大） 1套 功能： 俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合，与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 参数： ①车体：木材加海绵组成，大平面设计以满足各年龄段儿童使用。 ②万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。 尺寸：400*550mm允许误差±5% 十四、滑行车（小） 1套 功能： 俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 参数： ①车体：木材加海绵组成，大平面设计以满足各年龄段儿童使用。 ②万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。 尺寸：300*400mm允许误差±5% 十五、软件坐凳 2个 功能： 用于功能分区隔断和休息等待。 参数： 1、规格：1500*300*300mm允许误差±5%； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 3、安全承重不小于80kg； 十六、平衡训练器 1套 功能： 平衡训练器主要训练特殊儿童的平衡能力，平衡训练器随着人体的摇晃产生视觉及听觉的刺激，使特殊儿童在游戏中完成各种平衡动作。 参数： 1、趣味平衡板一个安全承重不小于80kg； 2、充电线一根 3、本产品采用无线充电技术，配充电座不少于一台 4、工作电压:DC12V 5、额定功率：小于20W 6、尺寸：580*200*195mm允许误差±5%； 7、具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于1个月； 8、产品不少于2种模式，左右平衡模式：随着平衡的角度变化，产生视觉的次序变化,视觉激励源不少于21个且激励源种类不少于7种，完成左平衡给予左平衡的听觉激励，完成右平衡给予右平衡的听觉激励；持续平衡模式：使用者保持中间平衡状态，达到不同的平衡时段给予不同的视觉和听觉激励，持续时间越长，灯光及视觉的激励等级越高，激励等级至不少于5个。投标时提供检测报告佐证此参数。 十七、海豚摇摇 1套 功能： 锻炼患者的平衡能力。 参数： 1、外观似海豚； 2、规格：1200*350*900mm允许误差±5%；； 3、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 4、安全承重不小于60kg。 十八、训练保护垫 2套 功能： 1、对康复运动过程中起保护作用； 2、可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 参数： 1、规格：1200*1400*100mm允许误差±5%； 2、材质：外层：环保布料，软体：EPE高分子发泡棉； 十九、豆袋 1套 功能： 放松神经、舒缓情绪。 参数： 1、规格：ø900*900mm允许误差±5%； 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 二十、软体彩虹接龙 1套 功能： 进行前庭觉、本体觉的感觉统合训练，可组合成不同路径进行多种难度的感统训练，增强儿童的运动企划能力。也可做为儿童的体能训练。 适用对象：正常儿童、特殊儿童。 适用年龄：6个月以上。 参数： 1、四节跳马：1套，规格：800*400*600mm允许误差±5%； 2、钻洞：1套，规格：800*800*700mm允许误差±5%； 3、半圆：3个，规格：1000*500*250cmm允许误差±5%； 4、摇摇船：1个，规格：800*600*350mm允许误差±5%； 5、U型底座：2个，规格：500*250*350mm允许误差±5%； 6、三步梯：1个，规格：800*400*300mm允许误差±5%； 7、平衡木：1个，规格：800*400*200mm允许误差±5%； 8、独木桥（三件套）：1套，规格：1000*300*300mm允许误差±5%； 9、软垫：3个。规格：1600*800*400mm允许误差±5%； 10、材质：PU皮+EPE+木质。 11、单个安全承重不小于60kg 二十一、凸点笼球 1套 参数： 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格：ø850mm允许误差±5%； 二十三、羊角球组合 1套 功能： 可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练； 参数： 1、材质：环保塑料； 2、内容及尺寸：ø450mm、ø550mm羊角球各一个 允许误差±5%；； 3、颜色：黄色、绿色 二十三、1/4圆 1套 功能： 孩子可根据不同摆放形式去锻炼；通过摇摆、攀爬、盲走等训练前庭及平衡感。 参数： 1、规格：1330*420mm 允许误差±5%； 2、材质：PP塑料塑料； 3、内含：平衡条不少于8根，塑料盖片不少于8个，铁螺丝螺母不少于66个，铁片不少于16片，扳手不少于1个，黄杠不少于20根，黄螺母不少于40个 二十四、前庭摇摆平衡训练器 1套 功能： 打破儿童原有平衡感，帮助儿童建立新的平衡体系。儿童坐在里面可进行前后左右运动，内置的LED灯持续发光可对儿童视觉和空间位置感进行很好的训练。 1.尺寸：65*50*40cm允许误差±5%； 2.安全承重：不小于100KG； 3.内置可充电锂电池和LED灯源，配充电器；LED灯源可发光变色； 4.不少于4种模式：单色持续发光模式；多色渐变发光模式；变色速度调节模式；颜色亮度调节模式等； 5.设备表面光滑，无锋利边缘尖头等。 二十五、保护地胶 1套 参数：PVC材质，良好的消音、降噪、防滑、耐磨，厚度不低于1.8mm。 铺设面积：不小于25㎡ 二十六、纯色墙垫 1套 功能： 保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。 参数： 1、规格：厚度不小于40mm 铺设面积：不少于52㎡； 2、材质：环保材质。外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉； 二十七、纯色地垫 1套 功能： 保护与整体环境装饰作用，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 参数： 1、规格：厚不小于50mm 铺设面积：不少于90㎡ 2、材质：环保材质。外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉； |
| 15 | AR情景蹦床 | 一、概述（原理）： 场景化多媒体交互产品，儿童在场景中的蹦床上跳动，感应器通过识别儿童的运动， 与其中的主题产生互动，形成动画角色控制效果，从而让儿童引导动画角色去闯关， 多元的主题，有趣的互动方式，不同于以往单一的蹦床模式，激发儿童的好奇心及运 动兴趣，提高运动效果。 - 二、技术指标： - 支持多点多位置点的感应式互动； - 利用动态感应装置 - 支持分辨率范围至少包括：1024*768到 1920*1080 - 通过高速红外摄像头捕捉，捕捉帧率不少于 20fps - 可以通过配置文件设置不同主题的单个角色的生命值，游戏的难度， 目标分数， 场景中角色的数量，场景的属性等 - 通过骨骼识别设备基于视觉识别加速技术，实现人体骨骼的准确跟踪，捕捉帧率不少于 20fps。 - 游戏采用高性能游戏引擎开发，支持特定时间积分制及排行榜功能。 - 系统支持与数据统计系统对接 - 至少拥有四种游戏主题：包括但不限于丛林穿越、舞斗沙滩、极限跳跃、太空大战 - 丛林穿越：以Q版丛林为主题背景，使用者通过跳跃来控制屏幕中的角色，由此来进行挑战。期间设置障碍以及生命值，加大挑战难度。在每一次的跳跃中，屏幕中会有一个亮色路径来记录使用者的跳跃强度，跳的越高，弧度越大。 - 舞斗沙滩：以Q版沙滩为主题背景，使用者在蹦床上弹跳，通过感应，可以在屏幕上直接看到使用者的影像，使用者通过跳跃来控制画面人物影像的方向和高度，从而消灭怪物来获得得分；并在游戏中设置障碍以及道具，加大挑战难度，增加趣味性。 - 极限跳跃：不少于五个场景，使用者可通过跳跃沿着跳板不断向上爬升，到一定高度自动切换场景，至少5个不同场景，给使用者带来身临其境的体验。 - 太空大战： 以守卫太空站为游戏背景，使用者通过跳跃来控制画面人物影像的方 向和高度，以此来消灭攻击太空站的外星怪物，游戏不少于 3 关，后续关卡分别会出现不一样的怪物。 - 三、硬件配置： - 主机 1台 - 蹦床 1张 直径不小于80cm 。 |
| 16 | 感觉统合AI数字化系统 | - 一、功能描述； - 筛查、评估儿童存在的具体感统问题、评估感觉统合障碍类型及严重程度，自动生成训练计划功能，制定个性化治疗方案，依据不同儿童感统状况，设置适配其发展的训练活动。 - 二、硬件配置： - 1、主测显示器：1套； - 2、移动推车：1台； - 3、打印机：1台： - 4、儿童感觉统合能力评定+问题评定基础工具箱。 |
| 17 | AI沉浸式情景互动室 | 一、功能介绍：一套集“智能硬件 +管理软件+专业课程”为一体的新型智能 全息儿童体适能训练产品。通过“游戏化、故事化、场景化、趣味化”的教学场景，让特殊儿童能够集中注意力，在毫无压力、悠闲和舒适的空间环境中得到更加快乐，有效的康复治疗训练。 二、系统软件部分 （一）认知训练 认知训练应对用户的短时记忆、基本逻辑推理、维持注意的能力、基础生活技能进行康复训练。产品应包含不少于四个子训练模块，如：短时记忆、逻辑推理、注意力训练、生活技能等。 （1）短时记忆：本子模块要求内置不少于三个训练项目，对用户的短时记忆时间、灵活度进行训练。 （2）逻辑推理：本子模块要求内置不少于四个训练项目,对用户的基本逻辑能力、归纳总结能力进行训练。 （3）注意力训练：本子模块要求内置不少于三个训练项目,对用户的注意力持续时间、选择性注意能力、分散性注意等注意维度进行训练。 （4）生活技能：本子模块要求内置不少于二个训练项目，训练内容应包含用户生活中的多种生活技能。 （二）情绪情感 情绪情感训练应不少于四个子模块：如感受情绪、识别情感、表达情感、抚慰情绪等。以音乐治疗相关理论为指导，让儿童在音乐和视频组合中感受情绪情感的变化，培养对情绪情感的识别力。 （三）自然科教 鉴于多场景康复系统构成的沉浸式环境具有现实环境还原度高的特点，本模块要求内置不少于六十个以上的视听素材为用户展示自然风光，鼓励用户在沉浸式环境中与儿童、教室进行社交互动，同时也能作为其它模块的训练背景。 （四）生活场景 产品应符合可模拟现实场景演练的目标，包括且不限于课堂、超市、动物园、医院、餐厅等场景，不同的场景应搭配现实生活中的视听素材、图片，使儿童在逼真的环境中熟悉特定的生活场景、学习生活常识、泛化社交技能。（投标时提供产品实拍图作佐证此参数） （五）语言训练 本模块要求包含不少于四个子模块：前语言唤醒、听能训练、词语训练、句型训练等。通过模仿动作、听口令做动作、强化发音、仿说句子、互动社交等训练方式，促进儿童语言发音能力，使儿童理解语言中的意义以及能够表达。 （1）前语言唤醒：前语言唤醒是通过训练的形式，让用户感受语言的发音、音调、音色等基础细节，培养用户对语言的基础感受能力、兴趣。 （2）听能训练：听能训练功能：包含听觉察知、语音识别训练、听觉记忆训练三大功能。 （3）听觉察知应不少于四个功能模块，如：声音启蒙训练、音乐察知、情景察知、听觉基础训练等。 （4）语音识别训练应不少于四个功能模块，如：韵母识别、声母识别、声调识别、词语识别训练等。 （5）听觉记忆训练功能：训练应分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段不少于五个难度级别，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪音功能，且不少于三档语速、三种信噪比与四类背景噪声 （6）语音识别训练 6.1韵母识别：基于韵母对比的语音辨识训练。 6.2声母识别：基于声母对比的语言辨识训练。 6.3声调识别：基于声调对比的语言辨识训练。 6.4词语识别：基于词汇对比的语言辨识训练。 三、软件融合 （一）支持任意成像设备分辨率，包括非标准的分辨率； （二）支持不同品牌的成像设备组合和排列模式； （三）可根据不同场地面积对成像设备画面进行旋转、垂直与水平混和等； 四、课程体系 （一）产品应根据系统中所涵盖的训练模块，提供不少于一百项系统课程教案，课程教案应覆盖认知、语言、情绪、自然科教、生活场景等五大内容。 （二）产品应根据用户使用的实际情况，投标供应商应承诺提供不少于1年的系统软件、康复训练内容、课程教案免费升级服务。 （三）产品应根据用户实际使用情况，提供不少于1次的使用培训。培训应包含产品使用培训、课程教案编写等内容。 四、安装调试 投标供应商应根据用户方提供的硬件成像产品，按照功能教室的使用面积对多场景康复系统进行调试及画面修正，并提供相关调试设备和辅助线材。 五、配置 互动交互捕捉雷达设备 4台 康复场景控制设备：内置中控软件，可远程控制多场景康复系统的开关、音高、播放/暂停等操作。 1台 激光成像设备 8台（配置不低于以下要求） 1.激光光源技术，固有分辨率：≥1920*1200。 2.投影技术：采用 3LCD 技术，液晶板尺寸≥0.64 英寸。 3.整机功率：正常模式≤300W，重量：≤5.5kg。 4.亮度≥5000流明，对比度≥5 000000:1；寿命≥20000小时。 |
| 18 | 助行器 | 一、功能简介： 适合于小儿脑瘫、小儿麻痹等肌力较弱或平衡性较差的儿童使用 二、技术参数： 1.U型结构，牢固安全，通过简单的操作即可使患者移入/移出设备； 2.关键附件上下高度可调，只需要拧动几个旋钮即可，不需要任何工具； 3.胸部支撑和骨盆支撑材质柔软，确保舒适性的同时可提供可靠的稳定性与安全性； 4.骨盆支撑可向后调节，使人体重心前倾，提供主动行走的动力； 5.配有骨盆束带，保护患者安全的同时，可以给患者作部分减重，使腿部肌力 稍弱的患者可以利用自己的力量进行减重行走训练； 6.配有分腿器，可防止剪刀步； |
| 19 | 减重步行训练台 | 一、规格：116×85×170-210cm允许误差±5% 二、用途：通过吊带控制，根据需要减轻患者步行中自身重量，保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力，疼痛、痉挛的患者，帮助其及早进行步态康复训练。 三、跑台参数： 电机：AC持续马力2.0HP 峰值马力3.0HP 显示：蓝色背光≥6.5英寸显示 心率：手握心率测试； 速度至少包括：康复模式0.1-6km/h；正常跑模式1-16km/h；倒走模式0.1-3km/h. 坡度范围至少包括：1%-15% 跑步面积：470X1350mm允许误差±5% 展开尺寸：1755X880X1300mm允许误差±5% |
| 20 | 儿童电动直立床 | 1、规格：1420X620X840-960±30mm； 2、床面尺寸：1290X520±30mm； 3、可调倾斜角度至少包括：0-85 ° ; 4、扶手桌面尺寸：620X320±30mm，上下调节行程： ≥355mm,前后调节行程≥120mm； 5、脚托板尺寸：210X115±30mm，左右翻范围至少包括±35 °，上下翻范围至少包括-20 °至+25 °； 6、电机最大推力：≥8000N； 7、安全承重不小于75kg。 8、产品特点：采用医疗专用电机，床面采用医疗专用环保防潮、防菌、防火材料、配备可随意移动与固定的万向脚轮、采用分腿式结构，便于治疗师固定患者、可调整的工作台，方便患者 在站立训练时的手部训练、安全承重不小于75Kg。为患者提供循序渐进的站立训练，脊髓神经损伤患者站立康复训 I 练、下肢骨科患者站立康复训 I 练、 足内外翻患者踝关节康复训练。 9、产品用途：用于儿童患者早期进行站立训练，防止体位性低血压、肌萎缩。 |
| 21 | 医用体位垫 | 一、尺寸： 外形尺寸（15°）/cm：50×50×16允许误差±5%； 外形尺寸（20°）/cm：50×50×20允许误差±5%； 外形尺寸（30°）/cm：50×50×30允许误差±5%。 各一块 - 二、用途： - 关节活动，肌肉松弛训练 |
| 22 | 阶梯 | - 用于患者恢复日常上下楼功能 - 材质：钢材，底板为木材。 - 尺寸：304×73×103-130cm允许误差±5%,相邻台阶距离四步阶梯每步高≥11cm，深≥25cm；五步阶梯每步高≥8cm，深≥25cm,扶手杠调节范围至少包括0～34cm |
| 23 | 儿童绑带沙袋 | - 整体尺寸：65.5×36×73cm允许误差±5%, - 沙袋重量（kg）及个数： 1kg允许误差±5% 2个、1.5kg允许误差±5% 2个、2kg允许误差±5% 2个、2.5kg允许误差±5% 2个、3kg允许误差±5% 2个；总计不少于10个。 |
| 24 | 站立架 | 1、外形尺寸（长×宽×高）/mm：800×650×（630～1000）允许误差±5% 2、靠背前后调节距离/mm：220允许误差±5% 3、膝托左右调节距离/mm：60允许误差±5% 4、膝托前后调节距离/mm：200允许误差±5% 5、膝托上下调节距离/mm：200允许误差±5% |
| 25 | 训练套圈 | 一、产品用途 适用于儿童进行手、眼协调及感知、认知功能训练。 二、主要技术指标和参数 外形尺寸：不少于九层，140mm×290mm允许误差±5% |
| 26 | 巴氏球 | 一、产品用途： 用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。 二、主要技术指标和参数： 外形尺寸（直径）：Φ750mm允许误差±5% |
| 27 | 按摩大龙球 | 一、产品用途： 适用于触觉反应过分敏感或迟钝的儿童，有助于促进前庭体系，本体感觉和平衡反应的发展，是测试儿童前庭平衡能力和重力感的工具。 二、主要技术指标和参数： 外形尺寸（直径）：Φ750mm允许误差±5% |
| 28 | 花生球 | 一、产品用途： 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛的训练。 二、主要技术指标和参数： 外形尺寸（直径）：Φ450mm允许误差±5% |
| 29 | 羊角球 | 一、产品用途： 适用于儿童进行感知和认知功能训练。 二、主要技术指标和参数： 外形尺寸（直径）：Φ450mm允许误差±5% |
| 30 | 智能导诊机器人 | - 硬件参数 1.身高：不低于150cm；重量：不高于90kg； 2.移动方式：2个驱动轮+4个万向轮。 3.控制方式：PC端、语音控制、小程序控制、本体触摸控制； 4.显示屏幕：不低于27英寸机身一体嵌入式IPS高清显示屏，不低于1920*1080（16:9），支持多点触控； 5.主机盒采用IOT 3588E/SFQ；CPU性能不低于RK3588；主频不低于2.4GHz；内存大小：不低于8G；储存空间：不低于64G； 6.为保障机器人避障导航定位性能，要求核心传感器：深度摄像头不少于1组，2D彩色摄像头不少于1组，麦克风阵列不少于1组，扬声器不少于2个，激光雷达传感器不少于1组，超声波测距传感器不少于3组。 （1）深度摄像头参数:深度范围至少包括：45°x 35°（水平x垂直）;最大深度距离：不低于1.3m （2）2D彩色摄像头参数:像素分辨率不低于800W，视场角度≥89° （3）麦克风阵列参数:环形六麦阵列，支持降噪及声源识别，带VAD检测，最远不低于5m远场拾音 （4）扬声器:4Ω15W双扬声器 （5）激光雷达参数:不低于25m测量半径，精度：±2cm以内;扫描范围≥210°； （6）超声波传感器参数:探测范围至少包括：1cm~80cm;探测精度：±1cm以内;探测角度：最大不小于60°; 7.表情推送：具备不低于7英寸的表情显示屏，表情类型不少于6种； 8.外部按键及接口：电源总开关不少于1个；急停开关少于1个，用于紧急保护，按下急停，旋弹解锁；快速直流充电接口少于1个，用于应急充电； 9.主机系统：不低于Android12 10.充电桩指示灯：自带充电指示灯，用于充电状态指示； 11.电池、工作时长：锂电池；电池容量不低于30Ah，工作时长不低于8小时；同时支持开机充电和关机充电。 12.通讯方式： - WiFi：2.4G/5G， Modulation：802.11 a/b/g/n/ac - 以太网：百兆以太网 13.蓝牙：Ver4.0，Modulation：FHSS，GFSK，DPSK，DQPSK 14.运动参数：速度可调范围至少包括0.3~0.7m/s； 15.具备自动回巢充电功能； 16.需同时具备语音唤醒、触屏唤醒、人脸唤醒功能、手臂唤醒等功能； 17.室内高精度地图构建，实现自主路径规划及避障导航； 18.具备多地图切换，编辑等功能； 二、软件功能： - 1.具备专业场景问答功能，可自定义的专业问答库，问答库支持一问一答，自动识别关键词，可配置多条相似问题进行匹配，问答内容可满足：文本、图片、超链接、视频、语音等多种方式自定义； 2. 具备日常闲聊功能，包括天气、日历等个性化闲聊问答； 3.唤醒词定制：唤醒词需按要求定制，定义后可以以通过此唤醒词唤醒机器人。 4.LOGO定制：主界面和聊天界面的LOGO可以定制。 5.表情自定义：机器人支持自定义表情上传使用。 6.音色切换：机器人支持男声、女声童声等多种音色切换。 7.视频播放：首页需内置视频播放窗口，上传视频后即可自动播放。 8.具备活动宣传功能，可自定义活动宣传内容，富文本、网页链接，音频视频多种格式宣传材料，可自定义内容数量不低于81个； 9.具备问路引领功能，可自定义地点，路线及内容； 10.具备人脸库管理功能，可云端导入人脸库，VIP人脸识别，并配置个性化欢迎词； 11．具备导览讲解功能，可自定义的导览讲解线路，内容讲解支持文字，音频视频多种格式； 12.具备物联网控制功能，默认需支持TCP通讯协议； 13.支持多种娱乐功能，如唱歌跳舞； 14.具备讲解功能，可自定义自定义讲解路线、多媒体支持丰富、自动讲解、手动讲解、物联网场景联动。 15.引导词自定义：引导词待机样式下，主界面下的引导词支持自定义，以适应不同场景，引导访客进行提问 16.需支持会议签到及上下班打卡功能 三：平台管理 1.数据统计 ：直观显示企业机器人数、知识库问题数、VIP人脸数；机器人总的解答问题数，语音交互次数；热点问题top5,未知问题top5 2.访客记录：可查询访客开始使用机器人时间，聊天记录 3.知识管理：支持批量添加、导入和删除问答数据，供问答使用 4.同义词：支持批量添加、导入和删除同义词，可以帮助机器人问答识别更精准 5.专业名词 ；支持批量添加、导入和删除专业名词，有助于住机器人回答专业问题，使机器人问答识别更精准 6.未知问题 ：所有访客提问而机器人无法回答的问题，可以挑选编辑对应答案后添加到知识管理中，聊天记录可供查阅，更好的根据情景编辑回答内容 7.表情自定义：可后台添加机器人表情，包括唤醒、微笑、说话、高兴、难过、花痴，可切换到自定义的表情 8.工作模式 ：可在后台开启或关闭会场签到和上下班打卡功能 四：软件模块 1、本机专用知识库系统 2、人脸识别系统 3、语音识别系统 4、超声波、激光雷达、深度相机等多传感融合避障系统 5、提供满足用户二次开发需求的SDK包及SDK说明文档 |
| 31 | 交互智能平板 | 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机采用≥65英寸超高清LED液晶屏，显示比例不小于16:9，分辨率不小于3840×2160。 3、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写顺滑，具有防眩光效果。 4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5、蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 7、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器不少于2个，上朝向20W中低音扬声器不少于2个，额定总功率≤60W。 8、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 9、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 10、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 11、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度。 12、整机支持通过人脸识别进行登录账号。 13、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 14、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 15、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 17、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 18、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 19、设备支持≥3个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 20、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 21、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器，小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 22、整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 23、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 24、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 25、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 26、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 27、触控性能：触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 28、触摸高度：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 29、整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 30、提笔书写：整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 31、手笔分离：整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 32、电脑模块搭载i5或以上CPU，配置8GB DDR4或以上内存，配置256 GB或以上SSD固态硬盘。 33、电脑模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 34、电脑模块采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 35、具有独立非外扩展的接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 32 | 言语语言评估与康复训练系统 | - 主要性能参数 - 1、听能训练功能：包含听觉察知、语音识别训练、听觉训练三大功能。 - 2、语言训练功能：包含词语训练和句型训练功能。 - 3、听能训练功能模块需包含名词听觉察知功能、语音识别训练功能和听觉记忆训练功能。听觉训练功能≥2项记， 4、词语训练：含名词、形容词、动词、数词，每类词汇不少于二个类别，每类总数不少于20个词汇，每类词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片等多维度的训练内容。 - 5、句型训练功能需包含简单句和复合句。 1）简单句：包含主谓句、主谓宾、给字句、比字句、把字句、被字句、单重否定句、是非问句、选择问句、特指问句等十个句型。 2）复合句：包含并列关系、承接关系、递进关系、选择关系、因果关系、转折关系、条件关系、让步关系、目的关系等九个句型。 - 二、配套资源 - 提供数字化的语言发育迟缓检查S-S法评估量表、OPT口肌定位评估量表、双溪评估量表，以及评估报告和个别化教育计划（IEP）方案生成等功能。 - 三、硬件配置 - 1、主机 1套； - 2、医疗推车 1套； - 3、康复平板 6套； - 4、A4黑白激光打印机 1台； 5、OPT口肌评估工具箱 2套。 ▲四、本产品为医疗器械，投标时需提供以下材料： 1）投标单位为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证； 2）产品提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明； |

四、商务要求

| 质保期 | 自通过验收之日起不少于1年 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1、质保期内非人为有意损坏实行包修、包换，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，如货物发生非人为的质量问题，成交人保证在接到电话通知后，立即响应，8小时内赶到现场修理、更换部件，3个工作日内不能修复的，必须采取提供备品备件等措施，以保证采购单位的正常使用；费用包含在项目总价中。 2、在合同货物质保期满后，成交人保证继续为采购方提供货物的维修服务，成交人须以不高于市场零售价格的配件价格向采购方提供零备件。 3、成交人应按响应文件中的承诺,进行其他售后服务工作。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间: 合同签订之日起60天内完成供货安装等所有内容。 地点：浙江省杭州市高教路1号（浙江康复医院城西院区） |
| 验收要求 | （1）中标人负责在设备送达采购人使用现场，完成安装调试，向采购人提出验收申请。 （2）验收标准：以招标文件、投标文件的技术参数为准； 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。 （3）搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。 |
| 报价要求 | 1．投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、质保、售后服务等一切税金和费用。 2.投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。 3.采购人不接受可选择的报价。 |
| 付款方式 | （1）合同签订后7天内，采购人向中标人支付合同总价款的50%作为预付款； （2）货到交货地、开箱验收合格后7天内，采购人向中标人支付至合同金额的80%； （3）全部货物安装结束、调试完成、验收合格后7天内支付至总供货物款价100%； |
| 履约保证金 | 无 |
| 其他 | 未尽事宜详见“第五部分 拟签订的合同文本的要求” |

# 第四部分 评标办法

### 一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。

1.3本次评审采用综合评分法，总分为100分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

### 二、评标标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值范围 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即有效投标报价的最低价为评审基准价，其最低报价为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/投标报价）*30 根据财库〔2020〕46号的相关规定，对符合本办法规定的小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 | 0-30分 | 客观分 |
| 2 | 商务 | 投标人自2022年10月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得3分；业绩须提供中标通知书和合同复印件，未提供或提供资料不完整不得分，时间以合同签订时间为准。 | 0-3分 | 客观分 |
| 3 | 技术 | 投标人对本项目用户需求的理解、重难点分析及解决方案 0-5分 (评分范围：5,4,3，2，1，0) | 0-5分 | 主观分 |
| 4 | 技术 | 针对招标文件第三部分采购需求的三、技术要求的响应情况，完全响应得30分，一般参数要求（采购需求中未打▲、★的指标条款）每负偏离一项扣1分，重要参数要求（采购需求中打★的指标条款）每负偏离一项扣3分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供佐证材料的，不提供的视为负偏离。 | 0-30分 | 客观分 |
| 5 | 技术 | - 项目布置方案： - 1、提供感统训练室布置方案，包含但不限于施工图、效果图。0-3分（评分范围：3，2，1，0） - 2、提供多功能训练室布置方案，包含但不限于施工图、效果图。0-3分（评分范围：3，2，1，0） - 3、提供AI沉浸式情景互动室布置方案，包含但不限于施工图、效果图。0-3分（评分范围：3，2，1，0） | 0-9分 | 主观分 |
| 6 | 技术 | 投标人项目组织实施方案（包括但不限于安装调试、实施进度安排及进度控制计划、协助验收计划等）0-5分（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 0-5分 | 主观分 |
| 7 | 技术 | 专业设备的培训方案、具体承诺、实施计划安排0-4分（评分范围：4，3，2，1，0） | 0-4分 | 主观分 |
| 8 | 技术 | - 售后服务方案： - 1、售后服务承诺、服务响应时间、服务承诺落实的保障措施0-4分（评分范围：4，3，2，1，0） - 2、对用户系统故障的响应、响应时间、处理、突发事件的应急措施等情况0-2分（评分范围：2，1，0.5，0） - 3、质保期在满足招标文件所有产品要求的质保期基础上每增加一年得1分，最高得2分，未提供不得分 | 0-8分 | 1，2主观分，3客观分 |
| 9 | 技术 | 项目质量保障措施方案0-5分（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 0-5分 | 主观分 |
| 10 | 技术 | 节能环保 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分； 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 0-1分 | 客观分 |

备注：（1）商务分、技术分按照评审小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员组成人数。

（2）投标人评审综合得分=商务分+技术分+报价分

### 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.5排序与推荐。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。中标候选人数量： 1 家。

关于多家投标人提供相同品牌产品的认定：多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）未提供有效的资格证明材料或材料不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）如以联合体形式参加政府采购活动的，未提供联合协议的。

4.2.2在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未有效提供法定代表人授权委托书或所载内容与本项目内容有异的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中规定的投标有效期的；

（4）投标文件不符合招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应的产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（8）要求提供样品的项目，投标人未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条款（即标注“▲”的条款）或样品不全的；

（9）投标人存在串通行为或虚假响应的；

（10）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同，且无法合理解释的；

2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.2.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（3）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（4）投标报价不符合招标文件规定要求进行报价的；

（5）评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5不同投标人的投标文件相互混装；

# 第五部分 拟签订的合同文本

XXXXX采购合同

合同编号：

甲方： XXXXX

乙方：XXXXX

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，本着平等互利、诚实守信、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。

特别提示：为确保本项目所建设的功能教室能够真正契合儿童康复理念与业务开展实践需求，实现功能、技术与美学的深度融合，要求乙在方案中提供三个典型教室（AI沉浸式情景互动室、多功能训练室、感统训练室）的整体布置效果图及详细设计方案。此项要求并非仅限于视觉效果呈现，更是评估乙方综合能力与项目理解深度的重要依据。具体阐述如下：

1、文字和设备清单难以准确传递空间氛围、布局逻辑。效果图是最高效的沟通工具，能在项目实施前直观预见最终成果，确保双方对建设目标的理解高度一致，避免建成后与预期不符的重大风险。

2、设计方案综合体现乙方将设备技术与康复业务、特殊教育、特殊儿童属性进行系统性整合的能力。

本次采购内容为浙江康复医院（城西院区）新设儿童康复中心所需设施设备，相关设备须满足儿童的康复及特殊教育服务的使用需求。

一、合同价格及工期

含税人民币（大写） (¥      元)，税率   %，开具增值税专用发票（合同不含税金额为  元，增值税税额为    元，小数点 后面数据需以发票开具金额为准）。合同总价包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、质保、售后服务等一切税金和费用。

合同有效期内，合同不含税总价不作调整，遇国家相关政策法规调整时，税率按照调整后的国家政策法规的规定执行。

交货期：              。送货前，需与甲方对接确认具体交货时间和地点。

乙方应提出切实可行的交货计划，以保证按时所有设备能按时交货安装验收。

二、质量要求、技术标准、质量保证和售后服务：乙方所供XXXXX设备必须是完整、全新、合格、未使用过的，产品质量和技术标准按行业标准（无国家标准的按行业标准执行，下同）及合同技术要求执行。乙方负责上门送货、安装调试、维修、维护。质量保证和售后服务按国家相关产品质量、消费者权益保护、“三包”服务等最新法律法规及附件《XXXXX设备采购技术规范书》执行，质保期1年（自安装调试验收合格并交付使用之日起算）。质保期内非人为有意损坏实行包修、包换，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，如货物发生非人为的质量问题，乙方保证在接到电话通知后，立即响应，8小时内赶到现场修理、更换部件，3个工作日内不能修复的，必须采取提供备品备件等措施，以保证甲方正常使用；费用包含在项目总价中。由于XXXXX设备质量问题给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。在合同货物质保期满后，乙方保证继续为甲方提供货物的维修服务，乙方须以不高于市场零售价格的配件价格向甲方提供零备件。乙方应按响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

三、技术协议：详见采购需求。

四、运输方式和费用负担：乙方采取合理、安全的运输方式进行设备运输，运输手续由乙方办理。

五、交货及安装：由乙方直接交货到甲方指定地点在XXXXX设备通过甲方到货验收前，所有费用、风险及责任由乙方承担，如产品损坏、丢失或事故等，由乙方负责。乙方在交货时应提供材质证明文件、装箱清单、供货清单，以及出厂技术资料等资料。XXXXX设备完成安装并通过甲方到货验收后，无论货款是否付清，所有权归甲方所有。

六、合理损耗及计算方式：无。

七、包装标准、包装物的供应及回收： 产品包装按国家对相应产品的包装标准执行，满足搬运、运输和固定要求，包装物由乙方提供，包装费用由乙方承担，包装物由乙方回收。由于产品包装不当而造成的产品损坏、生锈或丢失由乙方负责。

八、验收标准、方法及提出异议期限：XXXXX设备组件到货后，甲方及现场安装单位共同进行到货检验及清点。XXXXX的安装由乙方实施。设备整体调试完成后，由甲方按国家标准、招标文件、投标文件的技术参数为准、采购需求要求进行验收，若因XXXXX质量原因未达采购需求要求，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。如不能按期通过验收，则甲方有权按不达标量对乙方予以投标总价10%的违约考核，并承担对甲方造成的一切损失。搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由乙方进行修复或按实赔偿，或由甲方委托第三方修复，所产生费用由乙方支付。

九、随机备品、配件、工具数量及供应方法：                          。

十、价款支付

1. 分期付款：

（1）合同签订后7天内，乙方向甲方开具合同总价   %的预付款收据，甲方在收到乙方开具的相应金额收据后支付合同预付款    %；

（2）所有XXXXX完成制作并运抵现场后，甲方在收到乙方提供的下列单据并开箱验收合格后     天内支付合同总价的    %作为到货款：

A.完整的XXXXX材料品牌证明材料及材质检验合格证明；

B.由甲方及现场安装单位共同签署的开箱验收合格单；

C.金额为合同总价    %的增值税专用发票。

（3）乙方供货的所有XXXXX设备完成安装，调试完成并通过甲方验收后，甲方在收到乙方提供的下列单据并审核无误后    天内支付合同总价的   %作为      款：

A.由甲方签署的验收合格证明；

B.金额为合同总价   %的增值税专用发票。

2. 发票：本合同开具税率为   %的增值税专用发票。甲方未收到乙方提供的增值税专用发票时，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

3. 付款方式：银行转帐。

十一、违约责任：

1. 按照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。若因违约给对方造成损失或责任的，由违约方承担责任并赔偿直接和间接损失。

2. 如逾期完成任何一批XXXXX交货的（包括技术资料交付），每延误一天按合同总价款的2%由乙方向甲方支付违约金；如延期交货超过15日的或乙方明示表明无法继续完成合同下供货及安装工作的，甲方有权解除合同，终止合同关系并要求乙方支付合同总价20%的违约金（不包含延期违约金），乙方应在合同解除之日起5日内将甲方已支付的款项返还给甲方，逾期返还的，应承担每日应返还款项的0.5‰的违约金，违约金累计计取至返还全部款项之日。若因乙方原因造成甲方损失超过违约金的，乙方仍应予以赔偿。

3.质保期内非人为有意损坏实行包修、包换，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，如货物发生非人为的质量问题，乙方保证在接到电话通知后，立即响应，   小时内赶到现场修理、更换部件，3个工作日内不能修复的，必须采取提供备品备件等措施，以保证甲方正常使用；费用包含在项目总价中。 如逾期提供服务的，每延误一天按合同总价款的1%由乙方向甲方支付违约金；如延期提供相关服务超过5日的，甲方有权解除合同，终止合同关系并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

4. 在合同货物质保期满后,乙方保证继续为甲方提供货物的维修服务，乙方须以不高于市场零售价格的配件价格向甲方提供零备件。乙方应按响应文件中的承诺,进行其他售后服务工作。

5.甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按照银行业协会公布的同期活期存款利率向乙方支付违约金。

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，双方同意按下列方式解决：

向甲方所在地人民法院起诉；

败诉方应承担胜诉方为主张价款、违约金等本合同下债权所支付合理费用，包括但不限于诉讼费用、执行费、差旅费、鉴定费、保全费、律师费、保全保险费等。

十三、有关约定事项

1. 权利瑕疵担保：

(1) 乙方应保证对所供产品拥有合法的所有权，且该产品上没有设置抵押及担保等权利；

(2) 乙方保证所提供产品未侵犯他人专利或其它非专利智力成果及商业秘密。如乙方产品引起侵犯他人专利或其它非专利智力成果、商业秘密情况的，由乙方承担侵权责任。因乙方侵权导致甲方合同目的无法实现或造成损失的，由乙方依据本合同的约定承担违约责任和赔偿责任。

2. 质量责任：乙方未能按本合同的要求履行供货和相关服务、以及由于乙方产品质量等原因而给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并向甲方支付违约金，违约金的数额根据给甲方造成的直接和间接损失的大小确定，并视质量轻重程度，轻者暂停供货，重者永久取消其供货资格。

3. 乙方应保证其提供的账户信息真实、准确、合法。如违反国家有关法律规定，甲方有权拒付合同价款。

十四、合同的变更、修改、中止

本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的变更、修改。在合同执行过程中，若因国家、地方有关法律政策调整而引起本合同无法正常执行时，甲方或乙方可以向对方提出终止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

十五、廉政要求

1. 严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

2. 如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常活动，一经查实，甲方有权单方解除本协议，因解除相关本合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有违约，仍须承担违约责任。乙方的上述行为严重的，甲方保留追究法律责任的权利。若合同损失难以确定的，则乙方需一次性向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3. 乙方在合同履行过程中，对甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可向甲方纪检部门进行举报。

- 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，每页加盖骑缝章或小签。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：

- 采购清单

- 采购需求

签署页：

| 甲方：XXXXX（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

## 二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）联合协议（如有）………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如有）…………………………………………………（页码）

（5）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）（7）商务偏离表………………………………………………………………（页码）（8）技术偏离表………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

（10）采购代理服务费支付承诺书……………………………………………（页码）

## 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如有)

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有要求)；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有要求）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.1.3联合协议（如有)

2.2.4分包意向协议（如有）；

2.2.5中小企业声明函（如有）；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务偏离表；

2.2.8技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.10采购代理服务费支付承诺书.

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

## 三、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

## 四、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 五、中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

## 六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法中评标标准提供资料。）

## 七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 八、商务偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1.投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.针对第三部分采购需求中的全部商务要求进行响应填写，如与招标文件要求存在不同之处，要求必须在偏离表中列出，否则视为完全响应。

3.偏离情况是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）；

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

## 九、技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1.投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.针对第三部分采购需求（商务要求除外）的全部要求进行响应填写，如与招标文件要求存在不同之处，要求必须在偏离表中列出，否则视为完全响应。

3.偏离情况是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）；

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

## 十、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 十一、代理服务费支付承诺书

致浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我单位承诺，如       项目（项目编号：     ）中标，我公司将自中标（成交）公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费，如逾期支付，我单位愿意按采购文件约定支付违约金。

附：开票信息

| 开票信息 | 发票抬头： | 开户行： |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： | 开户账号 |
|  | 税号： | 电话： |
| 联系方式 | 联系人： | 联系电话： |
|  | 邮箱： |  |
| 需开票类型 | 请在括号里打勾选择：增值税普票（ ） 增值税专票（ ） 备注：若不选择开票类型，默认开具增值税普票。 |  |

投标人名称（电子签名）：

承诺日期：_____年___月___日

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如有）…………………………………………………（页码）

## 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 二、报价情况说明（如有）

[如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因]

## 附件

### 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

### 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：  年   月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）             投标单位“XX专用章”（印模）

### 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按招标文件确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

- 其他

1、（分包供应商X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按招标文件确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

- 填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。③中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，声明函将不予认可。④中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。